技术要求

# 功能要求

|  | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 规格型号 | 25℃～150℃,200L 2台 |
| 输入电源 | 380V±10% 50Hz，单相三线制 |
| 温度控制范围 | RT+15℃～150℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | 0.5℃ |
| 温度均匀度 | ≤2℃ |
| 升温/降温速率 | 不低于3℃/分钟（空载） |
| 内容积 | 200L |
| 外尺寸（宽*长*高） | ≤1000mm*1400mm*1800mm立式，配万向脚轮，便于移动 |
| 壳体材质 | 喷塑钢板，发泡保温，304不锈钢内胆 |
| 门及观察窗 | 门有保护铰链，照明防雾 |
| 制冷方式 | 机械式压缩机 |
| 压缩机制冷量 | 进口品牌压缩机 |
| 冷媒、电磁阀 | 环保冷媒、进口品牌阀 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 控制器 | 控制方式：制冷阀调节制冷量优先、制冷制热平衡方式也可 |
|  | 运行方式：程序方式、定值方式 |
|  | 触摸屏PLC显示/显示器 |
|  | 设定方式：定值、定时间、程序 |
|  | 程序容量不少于50个，每个程序不少于50个阶段 |
|  | 温度报警保护值设定范围25℃～165℃ |
|  | 控制精度：温度：0.5℃，时间1分钟 |
|  | 通讯功能（预留接口）：LAN接口 |
|  | 记录功能：采样时间间隔最小1Min，可记录三个月内的曲线及实验数据，可以详细查询三个月内每一时刻的温度湿度情况，可用USB导出 |
|  | 附属功能：故障报警及原因、处理提示功能；断电保护功能，上下限温度保护功能，定时功能（自动启动及自动停止），自诊断功能 |
| 保护功能 | 门有保护铰链、超压自动报警泄压口 |
|  | 过流和短路保护、风机过热保护、压缩机超压，过热、过流保护、实验舱 超温保护、短路保护 |
| 运行环境温度/湿度范围 | 环境温度：20℃～＋35℃环境湿度≤85%RH |
| 电缆孔 | 温箱侧面电缆孔：φ100二个每侧面 |
| 其它 | 随机配备隔板架，设备随机提供装箱单、质量合格证、使用说明书、安装图纸、保养手册、易损件清单、外购件清单及说明等。 |

# 安全及标准化技术要求

- 设备的安全防护装置应齐全可靠。设备所配备防护装置、管道应按国家或行业有关标准设计、制作，并涂刷安全警示色。设备旋转部位应配有防护罩，设备的危险部位应有明显的安全警示标志；

- 设备所有外露可导电部分均应可靠接地，设备控制柜电源端预留统一接地端子。设备控制电源一律采用DC24V或符合生产国标准的安全电压。设备局部照明（如具备）必须采用36V、24V或其它符合生产国标准的安全电压；

- 控制柜、控制箱、操作箱、接线盒等电气部件防护等级应达到国家相关标准要求，柜门、箱门密封严密锁闭良好，使用专用钥匙开启，所有进出线口应使用电缆密封管防护；

- 设备的电气部分应接线规范，电气柜内相线颜色正确、标识清晰。中性线必须选用蓝色，保护接地线必须选用黄绿双色线；

- 设备主体颜色为：Pantone 暖灰1C；

- 与模组接触的工装具备绝缘能力；

- 模组移动所涉及的平台需绝缘处理；

- 各总气源需配压力传感器，带压力报警功能；